Главное меню

3

1

2

После запуска программы открывается стартовое меню, которое содержит следующие элементы:

- Индикаторы состояния связи с контроллером и базой данных. Зелёный индикатор означает, что связь установлена

- Кнопки управления

  - Калибровка каналов — переход в раздел калибровки измерительных каналов

  - АСУТП — переход в раздел проверки каналов и ручного управления

  - Настройки клапана 37.1 — переход к настройкам клапана № 37.1

  - Настройки клапана 37.2 — переход к настройкам клапана № 37.2

  - Настройки высокого — переход в раздел настройки уставок высокого давления

  - Гидросхема — открывает схему гидросистемы

  - Окно испытания — переход в раздел дополнительного управления гидросистемой

  - Насосно-моторная группа — доступ к управлению и мониторингу насосно-моторной группы

  - Очистка ошибок — сброс активных ошибок и предупреждений

- Таблица текучих аварий и предупреждений

Калибровка каналов

1

6

5

4

3

2

Раздел калибровки каналов позволяет произвести калибровку и настройку датчиков давления, уровня масла и температуры путем приравнивания данных с датчиков к реальным значениям.

Раздел содержит следующие элементы:

- Список для выбора доступных датчиков для калибровки

- Список шкал и кнопки для удаления, добавления и редактирования шкалы

- Аварийные уставки

- Список данных с датчика и соответствие реальным значениям

- Текущее значение после масштабирования

- Текущие значения до масштабирования (сырые данные [мА])

Для настройки канала нужно его выбрать в таблице (1), далее отметить нужные галочки в разделе (3) где HIHI – аварийное превышение, HI – предупреждение о превышении, LOLO – аварийное принижение, LO – предупреждение о принижении. MIN MAX SCALED – диапазон который будет отображается на индикаторах

MIN MAX RAW – максимальное минимальное значение сырого сигнала (так как датчики 4-20 мА выход значения за пределы 2-22 мА сигнализирует о неисправности датчика, в случае отсутствия датчика минимальное значение установить ниже нуля например -2 мА)

Для каждого канала надо добавить шкалу кнопкой «добавить шкалу» и привязать эту шкалу в к каналу в таблице (1)

Затем добавить точки для линеаризации шкалы кнопкой «Добавить точку» при этом значение
Необработанное значение можно добавит как текущее так и ввести в ручную выставив галочку – ввод вручную.

АСУТП

10

9

8

7

6

6

5

4

4

4

3

2

1

Этот раздел предназначен для проверки всех цифровых и аналоговых каналов ввода/вывода системы, а также для ручного управления исполнительными устройствами.

Раздел содержит следующие элементы:

- Список реле с их обозначениями и номерами каналов, а также тумблеры включения\выключения (каналы реле 33. Имеют нормально закрытые контакты, включение тумблера выключает реле!)

- Кнопки очистки аварий и аварийного сброса давления

- Манометры давления в различных точках системы. Под каждым манометром отображается цифровое значение с привязкой к конкретному каналу AI (аналоговый вход).

- Гидростанции очистки/охлаждения и подачи масла. Насос перекачки в бак подачи. Элементы управления насосами и пусковыми устройствами. Данные с концевых выключателей.

- Панель состояния кнопок управления

- Состояние автоматов и датчиков. Индикация состояния автоматов QF1–QF9. Состояние реле контроля фаз, питания и блоков питания.

- Управление и индикация клапанов 44.1 и 44.2

- Графики давления. Возможность отображения данных с разных каналов (например, Модбас, ДД).

- Подача давления в насос ВД — пошаговое изменение значения. Регулировка низкого давления в линии подачи масла.

- Напряжение на пропорциональный клапан регулировки давления НС подачи масла

Настройки клапана 37.1\37.2

7

6

5

44

3

2

1

Раздел позволяет настроить драйвер клапанов 37.1 и 37.2

Раздел содержит следующие элементы:

- Индикатор состояния драйвера и режима работы

- Кнопки управления клапаном

- Ввод низкоуровневых команд для драйвера

- Кнопка очистки графиков

- Графики значений шага, значений положения энкодера и угла поворота

- Уставки работы клапана

- Индикаторы статусов и аварий

Примечания:

- Перевести статус драйвера

- Amplitude  и время – в каких значениях?

- Индикаторы аварий – расшифровать сокращения?

- Setting с большой буквы, open setting с маленькой

- Kinematic – непонятно

Настройки высокого

Раздел позволяет настроить работу с высоким давлением

- Pressure Source – источник текущих данных о давлении (Modbus, UDP или локальные датчики)

- dP pressure down MPa – падение давление на эту величину за время «dt pressure down ms» служить индикатором того что серво клапан плавного сброса открылся до нужного значения для плавного сброса давления

- A [MPa/V] – наклон зависимости давления от напряжения для Haskel или для пропорционального клапана НС подачи масла

- P0 [MPa] – постоянная составляющая зависимости давления от напряжения для Haskel или для пропорционального клапана НС подачи масла

Давления для Haskel или для пропорционального клапана НС подачи масла можно аппроксимировать седеющей формулой

P = A * U + P0

- Accuracy [%] – погрешность

- Accuracy max [MPa] – максимальная погрешность

- Accuracy min [MPa] – минимальная погрешность

- BackPressurVoltage [V]

1

Гидросхема

6

5

3

4

2

Раздел является основным для управления и просмотра гидросистемы.

Раздел содержит следующие элементы:

- Индикаторы статусов системы

- Статус активных соединений по модбас

- Состояние НС подачи масла

- Визуальная схема с возможность управлять клапанами и просмотром значений датчиков

- Кнопка аварийного сброса давления

- Журнал аварий и просмотр графиков

Окно испытания

5

4

3

2

1

Это окно позволяет в ручном режиме задавать уставки давления и выполнять переход к ним

- Графики давления

- Уставки давления

- Команды (дублируют команды управления по модбас)

- Настройки управления

- Отладочные данные (необходимы только для разработчиков)

Насосно-моторная Группа

6

5

4

3

2

1

Данный экран позволяет проводить заправку в ручном режиме

- Текущее состояние стенда

- Направление заправки

- Кнопки управления заправкой и индикация

- Настройки работы НС

- Визуализация работы НС

- Детальное состояние двигателей НС

Карта регистров

Holding – регистр для записи

| Адрес | Тип регистр | Название | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0, 1 | Holding | P_DUT | Float32 (big-endian) | Давление в образце (измеренное средствами завода) |
| 2, 3 | Holding | P_CHAMBER | Float32 (big-endian) | Давление в камере (измеренное средствами завода) |
| 4, 5 | Holding | SP_DUT | Float32 (big-endian) | Уставка давления (образец) |
| 6, 7 | Holding | SP_CHAMBER | Float32 (big-endian) | Уставка давления (камера) |
| 8 | Holding | CMD | U16 | Командное слово |
| 9 | Holding | Direction | U16 | Выбор направления нагружения (1 – Образец, 2 – камера) Не используем! |
| 10 | Holding | Compressed Nitrogen | U16 | Работа с азотом (1 – с азотом, 2 – без азота) |
| 11 | Holding | BURETE | U16 | Работа с бюреткой (1 – с бюреткой, 2 – без) |
| 12 | Holding | BURETE_TIME | U16 | Время, на которое открыть бюретку [сек] |
| 13 | Holding | HOLD | U16 | Поддержание (0 – нет, 1 – поодержание) |

Input – регистры для чтения

| Адрес | Тип регистр | Название | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0, 1 | Input | SP_DUT | Float32 (big-endian) | Текущая уставка давления (образец) |
| 2, 3 | Input | SP_CHAMBER | Float32 (big-endian) | Текущая уставка давления (камера) |
| 4, 5 | Input | P_DUT | Float32 (big-endian) | Давление в образце (измеренное средствами завода) (дублируется) |
| 6, 7 | Input | P_CHAMBER | Float32 (big-endian) | Давление в камере (измеренное средствами завода) (дублируется) |
| 8 | Input | STS | U16 | Слово состояния |
| 9 | Input | Direction out | U16 | Текущее направление нагружения (1 – Образец, 2 – камера) Не используем! |
| 10 | Input | Compressed Nitrogen | U16 | Работа с азотом (1 – с азотом, 2 – без азота) (дублируется) |
| 11 | Input | ALR | U16 | Слово ошибки |
| 12, 13 | Input | AI0 | Float32 (big-endian) | Уровень масла (НС очистки и охлаждения) [%] |
| 14, 15 | Input | AI1 | Float32 (big-endian) | Температура масла (НС очистки и охлаждения) [dec C] |
| 16, 17 | Input | AI2 | Float32 (big-endian) | Уровень масла (НС подачи масла) [%] |
| 18, 19 | Input | AI3 | Float32 (big-endian) | Температура масла (НС подачи масла) [deg C] |
| 20, 21 | Input | AI4 | Float32 (big-endian) | Обратная связь от клапана регулировки давления воздуха [bar] |
| 22, 23 | Input | AI5 | Float32 (big-endian) | Давление после насоса ВД [MPa] |
| 24, 25 | Input | AI6 | Float32 (big-endian) | Давление в образце [MPa] |
| 26, 27 | Input | AI7 | Float32 (big-endian) | Давление в камере [MPa] |
| 28, 29 | Input | AI8 | Float32 (big-endian) | Давление в линии подачи воздуха в БПВ [bar] |
| 30, 31 | Input | AI9 | Float32 (big-endian) | Давление в линии подачи воздуха после БПВ [bar] |
| 32, 33 | Input | AI10 | Float32 (big-endian) | Датчик давления в линии измерения утечек [bar] |
| 34, 35 | Input | AI11 | Float32 (big-endian) | Резервный датчик давления образец |
| 36, 37 | Input | AI12 | Float32 (big-endian) | Резервный датчик давления камера |
| 38 | Input | STEP | U16 | Шаг выполнения (резерв - пока не используется) |

Командное слово (CMD)

| Бит | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | EXECUTE_SP | Выполнить переход к уставкам значение уставок: 0 – плавный сброс 1 – опорное давление > 1.1 испытательное давление испытательное давление может быть либо в образце, либо в камере |
| 1 | ALARM_PRESS_DOWN_DUT | Выполнить аварийный сброс давления (образец) |
| 2 | ALARM_PRESS_DOWN_CHAMBER | Выполнить аварийный сброс давления (камера) |
| 3 | ALARM_PRESS_DOWN_DUT_CHAMBER | Выполнить аварийный сброс давления (образец + камера) |
| 4 | FILING_DUT | Заправка (образец) |
| 5 | FILING_CHAMBER | Заправка (камера) |
| 6 | BLOCK | Закрыть входные и выходные клапаны (образец и камера) |
| 7 | PUMP_STATION_OFF | Выключение насосно-моторной группы |
| 8 | OPEN_44_2 | Открыть пропорциональный клапан на бюретку |
| 9 | CLOSE_44_2 | Закрыть пропорциональный клапан на бюретку |
| 10 | DRAIN | Запускает процесс продувки азотом |

Слово состояния (STS)

| Бит | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | IDLE | Отсутствие ошибок, ожидание |
| 1 | RYADY | готов к работе |
| 2 | STEP | Выполнение шага |
| 3 | ALARM | Авария |
| 4 | WARNING | Предупреждение |
| 5 | REMOTE | Внешнее управление (флаг указывает на то, что разрешено управление по модбас) |
| 6 | SP_EXEC_DONE_DUT | Выполнен переход к уставке (образец) |
| 7 | SP_EXEC_DONE_CHAMBER | Выполнен переход к уставке (камера) |
| 8 | FILING_DONE_DUT | Завершилась заправка (образец) |
| 9 | FILING_DONE_CHAMBER | Завершилась заправка (камера) |
| 10 | BURETE_STATE | Состояние бюретки (1 – открыта, 0 – закрыта) |